附件4

	广西师范大学实验室建设项目货物采购申报表

	申报单位：
	化学与药学学院      联系人: 覃江克     电话：18807730696         申报时间：2026年7月 8日

	项目名称：
	
	项目类别
	( 实验中心建设  □科研平台建设

	货物名称
	参考型号规格或配置技术参数
	计量单位
	数量
	单价（万）
	采购预算
	备注

	
	
	
	
	
	合计（万）
	

	高效液相色谱泵系统
	依利特（大连）分析仪器有限公司，型号：P3220；主要技术指标：★流量范围：0.0001-10.0000 mL/min，设置步长：0.0001mL/min；流量准确度：≤±0.2%；流量稳定性：≤0.05%；★最高工作压力：70MPa；压力脉动：≤0.07MPa；★漏液报警：具有安全特性的漏液传感器，双漏液传感器；★通讯方式：网络通讯


	台
	2
	
	
	与本次采购的其他货物配套使用，组成完整的高效液相色谱系统。

	高效液相色谱DAD紫外检测器
	依利特（大连）分析仪器有限公司，型号：3200DAD二极管阵列检测器；★波长范围:190～800nm；波长准确度：±1nm；波长重复性：≤±1.0nm；★基线噪声:≤±1×10-5 AU，基线漂移:≤±2×10-4AU/h；★实时采集样品色谱图及光谱图信息，获得样品3D谱图，实现峰纯度计算功能；★具有消二级光谱装置。
	台
	1
	
	
	与本次采购的其他货物配套使用，组成完整的高效液相色谱系统。

	蒸发光散射检测器
	依利特（大连）分析仪器有限公司，型号：Elite D3270；主要技术参数：光源：650 nm，30 mW；★温度控制：雾化:室温~65℃，步长 1℃；蒸发: 室温~140℃，步长 1℃，温度准确度：±1℃；气压测量精度：0.02bar；★流量控制准确度：0.1L/min；气体消耗速度：1.5-3L/min；流动相流速：0.01-3mL/min；★基线漂移：≤0.05mV/30min；★最小检测浓度：≤5×10-6g/mL；电源/功率：84~265VAC/40~60Hz；定量重复性：≤1.5%；线性范围：≤104；配套软件： Kromstation 单机版一体化色谱工作站1套与现有制备液相色谱仪共用蒸发光散射检测器。
	台
	1
	
	
	与本次采购的其他货物配套使用，组成完整的高效液相色谱系统。

	柱温箱

（含配套部件及软件）
	依利特（大连）分析仪器有限公司，型号：O3210；主要技术参数：1、柱温箱参数：型号：控温温度范围：室温+5~85℃；★加热方式：空气循环加热，减小温度梯度，使柱温箱腔体内部温度更均匀；最高报警温度：85℃；★温度精度：≤0.1℃；★温度准确性：±0.1℃；温度冲程：＜1.0℃；色谱柱容量：容纳3支300mm色谱柱；★报警：具有安全特性的漏液传感器，双漏液传感器，温度报警：防止过热保护元件

2、配套设备：Rheodyne7000L型六孔大孔切换阀1个；分流套件49:1 /99:1各一个；7725i六通进样阀一个；内置梯度混合器一个；Inertsil ODS-3  C18（5 μm, 4.6 mm × 250 mm）色谱柱1根及保护柱，日本岛津公司，可提供原厂同性能升级替代色谱柱；SinoChrom ODS-BP C18 (5 μm，4.6 mm×250 mm)1根及保护柱，依利特（大连）分析仪器有限公司，可提供原厂同性能升级替代色谱柱。

3、配套软件：① 配置依利特原厂Kromstation 单机版一体化色谱工作站，符合 CNAS、GLP 合规要求，具备全流程审计追踪、分级用户权限、电子签名、数据自动归档备份，一套软件全反控 P3220 泵、3200DAD、D3270 蒸发光检测器、O3210 柱温箱。② ★软件原生内嵌 GPC 凝胶渗透数据处理模块，不拆分独立 GPC 应用软件，同一软件兼顾常规 HPLC 定量 + 多糖 HPGPC 分子量计算；GPC 模块可完成葡聚糖标样校正、1~3 阶校正曲线拟合、自动计算 Mn (数均)、Mw (重均)、Mz (Z 均)、多分散系数 PDI，自动输出微分 / 累积分子量分布曲线，适配水相多糖搭配 ELSD 检测器的数据处理。
	套
	1
	
	
	与本次采购的其他货物配套使用，组成完整的高效液相色谱系统。

	全自动空气源
	北京中慧普分析技术研究所，型号：A-10；主要技术参数：输出流量: ★0-10L/min；★输出压力:0-0.5MPa；★压力稳定性:<0.003MPa；消耗功率:550W；尺寸:380x570x440mm；30 Kg
	台
	1
	
	
	与本次采购的其他货物配套使用，组成完整的高效液相色谱系统。

	合计
	
	台（套）
	6
	
	
	

	申报单位分管领导签字：
单位盖章：                                                                                                                                                                                                                                                                        


