## 一、实验室台柜部分
一、实验室台柜部分报价表
建设单位： |  |  |  | 广西师范大学
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能配置 | 型号规格 |  |  |  |  | 单价 | 单项合价 | 备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
|  |  |  | （包括标准配置和附加部件） | [5 empty] | (元) | （元）
|  | ① |  |  | 长 | * | 宽 | * | 高 | ② | ③=①×②
一、实验室台柜部分报价合计：
1 | 桌上型通风柜 | 3 | 台 | 定制;PP材质。液晶触摸控制面板，侧板5mm钢化玻璃，6个10A5孔插座及安全空开；304实心不锈钢网架 | 1200 | * | 800 | * | 1500 |  |  | PP材质，
2 | 边台 | 1 | 个 | 定制，PP材质，理化板台面，右带水，柜带层板 | 3600 | * | 800 | * | 800 |  |  | PP材质，
3 | 洗眼器 | 1 | 套
4 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 铜材质三联水龙头 | 520 | * | 430 | * | 310
5 | 滴水架 | 1 | 套 | PP材质，52支，后要角铁支撑 | 550 | * | 120 | * | 700
6 | 钢架台+黑色台面+抽屉 | 1 | 组 | 定制，钢木结构带侧封板和后封板 | 2200 | * | 500 | * | 800
7 | PP边台+理化板黑色台面 | 1 | 个 | 定制，PP材质，理化板台面，柜带层板 | 1300 | * | 800 | * | 800
8 | PP角柜+理化板黑色台面 | 1 | 个 | PP材质，理化板台面，带层板 | 1000 | * | 1000 | * | 800
9 | 吊柜 | 1 | 组 | 全木结构，2块层板 | 1200 |  | 300 |  | 1000
10 | PP边台+理化板黑色台面 | 1 | 个 | pp材质，理化板台面，带水位 | 900 | * | 800 | * | 800
11 | 吊柜 | 1 | 组 | 全木结构，2块层板 | 2000 | * | 300 | * | 1000
12 | 边台 | 1 | 组 | pp材质，理化板台面，柜带层板 | 400 |  | 600 |  | 800
13 | 药品柜 | 3 | 组 | PP材质，带160排风口 | 800 | * | 600 | * | 2300
14 | 边台 | 1 | 组 | pp材质，理化板台面，柜带层板 | 600 | * | 500 | * | 800
15 | 实验边台拆除且安装 | 1 | 项 | 拆除、搬运、安装到老师指定的位置 | 8000 |  | 750 |  | 800

## 二、实验室暖通部分
二、实验室暖通排风系统部分报价表
建设单位： |  |  |  | 广西师范大学
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元) | 总价(元) | 备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
1 | 离心风机 | 1 | 台 | 玻璃钢材质，F4-72-4A-5.5kw流量4012-7419全压2014-1320；风机须为万通原厂，供应商须提供选型书、完整性能曲线、产品合格证、出厂检验及动平衡报告。玻璃钢机壳和叶轮应采用适用于实验室腐蚀性排风的耐腐蚀树脂，表面不得有气泡、裂纹、分层、露纤、孔洞和明显修补，所有切口及孔位须树脂封闭。叶轮动平衡等级不低于G2.5，设计工况下无喘振、异常振动和异响，现场轴承座振动速度有效值小于或等于4.5 mm/s。轴承、皮带电机须注明品牌及完整型号，电机采用卧龙、皖南或同等级品牌，IE3、IP55、F级绝缘、S1并适合变频运行。须提交风量—全压—效率—轴功率曲线并标明设计工作点，电机不得超载。报价包括减振、柔性接头、防护罩、安装、调试及现场性能测试，整机质保不少于2年，供应商对风机选型及整机性能承担统一责任。
2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20#混凝土基础，配套80KG~120KG阻尼减震器*4
3 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质
4 | 静压箱 | 1 | 套 | 1000*1000*700mm，PP材质 |  |  | 中境净化或同等级品牌
5 | 吊装支架 | 1 | 套 | 螺杆支吊架+角钢
6 | 风管 | 4 | m | ￠250，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
8 | 风管 | 8 | m | 400*400，PP材质及接头 |  |  | 熙诚或同等级品牌
10 | 风管 | 79 | ㎡ | 600*400，PP材质，8mm厚 |  |  | 熙诚或同等级品牌
11 | 风管固定件 | 13 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边
12 | 70°C防火阀 | 1 | 个 | 304不锈钢材质，600*400mm |  |  | 中境净化
13 | 玻璃更换 | 1 | 块 | 风管出窗更换钢化玻璃
暖通智能化控制系统
1 | 变频器控制系统 | 1 | 台 | 型号：BP-1200S; 具体参数： 1.变频器1台 1.1、型号：SINAMICS V20 1.2、功率：380V 5.5KW 1.3、其它: 西门子SINAMICS V20，6SL3210-5BE31-5CV0或同等级型号，三相AC 380～480 V，5.5 kW，内置C3 EMC滤波器，支持RS485、USS/Modbus RTU通讯，SIEMENS，须与风机电机额定电流匹配，具备过流、过压、欠压、过载、缺相及过热保护；包含参数设置、通讯调试和中文资料。 2.散热风扇联动控制回路1套， 2.1、功能：排风机启动，排风机散热风扇联动启动 2.2、功率：380V 1.1KW，SIEMENS 与风机联动 用于风机散热 3.管道静压差传感器1套 3.1、规格:0~1250Pa，精度1%，SIEMENS 风机变频控制 3.2、功能:可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节 4.可编程管道静压控制器1套 4.1、模拟量输入输出，高精度芯片，可设置多个排风点压力控制设定或频率控制设定。1个RS485通讯接口 4.2、电压：AC/DC 24V；SIEMENS每套服务1台排风机及多台通风柜，采用西门子S7-1200系列或同等级PLC，配置满足静压传感器、风机变频器、VAV末端、报警及触摸屏通讯所需的模拟量、数字量和RS485通讯模块，并预留不少于20%的I/O及通讯容量。 5. 7寸触摸屏一个；描述：7寸 LED显示，具有风机运行频率、管道运行压力在线监测；多段风机运行频率设定或多段管道静压控制设定功能、活性碳堵塞报警功能；配套西门子PLC 控制整套系统运行状态 网线连接 24V供电 6.变频控制箱及控制元器件1个SIEMENS 6.1.名称:变频控制箱（室内型） 6.2.规格:远控,变频调节风机,故障旁路切换,符合低压电气成套设备3C认证。 6.3.安装位置:室内安装 7.PLC软件编程，根据客户需求定制，采集视窗开启高度、流量、压力等信号，实现闭环反馈调节通风柜面风速等功能；SIEMENS 信号采集 数据转换 传输 系统控制 |  |  | ABB/SIEMENS
CAV风阀
1 | 变风量阀（执行器+阀体）通风柜用 | 3 | 套 | 1、型号：CAV-BOX-250mm或同等级产品 2、功能：UPVC透明一体阀体，不锈钢轴杆，法兰连接，带密封垫气密性高，全行程2.5s，扭矩4Nm |  |  | 阀体：DN250实验室排风专用CAV阀，由成套系统厂家制造；执行器采用Belimo LMQ24A-SR、LMQ24A-MF或同等级快速比例执行器。
2 | 液晶显示面板 | 3 | 套 | 1、功能：液晶显示面板，具有用户系统密码保护功能，时实显示面风速、温度、风阀角度、视窗高度，一键紧急排风、照明与风机启停按键。 |  |  | 液晶显示面板应实时显示面风速、排风量、视窗高度、风阀开度及运行状态；如配置温度传感器，可显示温度。面板具有低风速、超高风速、传感器故障、风阀故障和通讯故障的声光报警功能。配置照明、运行/停止及紧急排风按键；紧急排风按键应醒目并具备防误触确认逻辑，启动后风阀全开并向中央系统发送紧急排风请求。
控制布线部分
1 | 风阀通讯线 | 3 | 套 | 1、功能：按图施工，按排风阀计算 2、规格：RVSP2*1.0及PVC线管
2 | 风阀电源线 | 3 | 套 | 1、功能：按图施工,按排风阀计算 2、规格：RVV2*1.0及PVC线管
3 | 排风控制柜接线 | 3 | 套 | 1、功能：按图施工,按排风及变频器计算 2、规格：控制柜端子排接线，含弱电控制线部分。
4 | 管道压差传感器线 | 1 | 套 | 1、功能：按图施工，按管道传感器计算 2、规格：RVVP2*1.0及PVC线管
5 | 安装费 | 1 | 项
6 | 室内脚手架 | 1 | 项 | 安装脚手架
7 | 设备吊装 | 1 | 次 | 20-50m起重设备
二、实验室暖通排风系统部分报价合计：

## 三、实验室舒适型空调
三、实验室舒适性空调部分报价表
建设单位：
序号 | 货 物 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
设备部分
1 | 分体式天井机3P | KFR-72T(72550)NhCaf-3 | 台 | 2 |  |  | 格力
1 | 铜管(含保温和电缆线) | 3P（15.88） | m | 26 |  |  | 飞轮
3 | PVC排水管（含保温） | DN25 | 米 | 26 |  |  | 雄塑
4 | 管道安装辅材 | 安装配件 | 套 | 2
5 | 外机基架 | 角钢支架 | 付 | 2
6 | 孔洞处理 | 开孔 | 个 | 4
7 | 天井机安装人工费 |  | 套 | 2
三、实验室舒适性空调部分报价合计：

## 四、水电部分
四、实验室水电部分报价表
建设单位： |  | 广西师范大学
项号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 备注备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
电路改造部分
1 | 配电箱 | 1 | 个 | 1、型号及规格：非标制作 2、按箱内元件计价 3、安装位置：室内暗装 |  |  | 思屋或同等级品牌
2 | 10A五孔插座 | 12 | 个 | 1、安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地0.3米，暗装。 |  |  | 德力西或公牛
4 | 3*1.5mm²线路 | 20 | m | 1、3X1.5mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |  |  | 桂林总厂
5 | 4mm²线路 | 100 | m | 1、桂林总厂多股铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
6 | 双管荧光灯 | 3 | 套 | 功率：2*50W，1.2m
7 | 三联单控开关 | 1 | 个 | 1、安装高度：离地1300mm安装 |  |  | 德力西或公牛
8 | 原有灯具移位置 | 1 | 项 | 1、拆除原有灯具，新建隔断后安装至合适位置
9 | 2.5mm²线路 | 150 | m | 1、桂林总厂 2.5mm²多股 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |  |  | 桂林总厂
10 | PVC阻燃线槽 | 30 | m | B1级、25X25mm |  |  | 雄塑
11 | 风机控制箱线缆 | 50 | m | 1、铜芯线缆（3*2.5mm²） 2、含运输、安装、人工。 |  |  | 桂林总厂
12 | 风机动力线缆 | 70 | m | 1、铜芯线缆（4*6mm²） 2、含运输、安装、人工。 |  |  | 桂林总厂
13 | 25线管 | 60 | m | 1、含配件及人工
给排水改造部分
1 | 排水管PPR热水管 | 30 | m | De50，含焊接配件及接头 |  |  | 雄塑
2 | 给水管PPR热水管 | 30 | m | De25，含焊接配件及接头 |  |  | 雄塑
3 | 角阀 | 10 | 个 | 铜制阀芯，含焊接配件及接头
4 | 总阀 | 1 | 个 | De25铜芯，含焊接配件及接头
四、水电部分报价合计：
注：单价包含所有产品的施工、安装。

## 五、实验室装修部分
五、实验室装饰装修材料部分
建设单位： |  |  |  | 广西师范大学
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元) | 金额（元） | 备注备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
1 | 修补墙面 | 12 | m² | 表面平整
2 | 墙面腻子乳胶漆 | 87 | m² | 1、刮两遍腻子，抛光打磨2遍漆（多乐士）； 2、含人工、材料辅料、运输。
五、实验室装饰装修材料部分合计：