## Sheet1
广西师范大学物化实验室504、506、507、508、511、512、513、518、521室改造清单表
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（万） | 合计（万） | 备注
一、实验室台柜部分
1 | 耐腐蚀边台 | TMOON | L*600*850mm | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，实验台抽屉做满。 1.通用技术要求 1.1设计制造标准 1.1.1《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）； 1.1.2《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2009）； 1.2承重要求 1.2.1每延米承重不小于400kg； 1.2.2 抽屉承重不小于40kg； 1.2.3门板承重不小于40kg； 1.2.4箱体层板承重不小于40kg 1.3 实验台标准尺寸为2000*750*850（mm）长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm； 2. 实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，书写操作位配置可拆装式背板方便安装维护； 2.1 钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 2.2 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 ▲2.3 门板：采用≥1.2mm高品质冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 柜体门板以下性能指标：拉门强度、拉门水平加载、拉门耐久性等试验均符合测试标准（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲2.4 抽屉: 抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.2mm高品质冷轧钢板，喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；抽屉柜以下性能指标：顶板底部静载荷、抽屉结构强度和抽屉和推拉构件强度、耐久性等试验均符合测试标准（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲3. 上梁：使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，美观大方，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。 ▲4. 地围：使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学，美观实用。 5. 五金配件 5.1导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求； 5.2合页：采用缓冲铰链； 5.3拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； 6. 台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板台面，耐酸碱腐蚀，台面达到以下要求： ▲6.1化学性能检测：通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,符合化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲6.2物理性能检测：通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供握螺钉力≥5200N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.5g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项检测（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲6.3甲醛释放量检测：通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲6.4放射性检测：通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Ir≤1.3，检测结果均为0（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲6.5抗菌性能检测和防霉性能检测:通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球菌群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6.6抗老化性检测：通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据GB/T24508-2020《木塑地板》，表面无开裂、无鼓泡、无粉化（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6.7重金属检测：通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》，检测内容为铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均为未检出（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6.8燃烧性能检测：通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6.9环保检测：通过第三方有资质的检测机构检测，检测依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,要求甲醛去除率≥70%，甲苯去除率≥20%；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章） | m | 25.8
2 | 耐腐蚀边台 | TMOON | L*750*850mm | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。实验台抽屉做满。其他参数同上耐腐蚀边台 | m | 9
3 | 耐腐蚀边台 | TMOON | L*750*850mm | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。其他参数同上耐腐蚀边台 | m | 15.78
4 | 耐腐蚀边台 | TMOON | L*850*850mm | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。其他参数同上耐腐蚀边台 | m | 19.05
5 | 耐腐蚀角柜 | TMOON | 1100*1100*850mm | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。其他参数同上耐腐蚀边台 | 个 | 2
6 | 耐腐蚀中央台 | TMOON | L*1500*850mm | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。其他参数同上耐腐蚀边台 | m | 36.8
7 | 耐腐蚀中央台 | TMOON | L*1700*850mm | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。其他参数同上耐腐蚀边台 | m | 6
8 | 水槽水嘴 | 润旺达 | 560*460*320mm | 三联水嘴： 1.主体材质：铜质； 2.陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 3.水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26*1.2mm，臂管直径≥Φ22*1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19*1.0mm，固定底座直径≥55mm。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 ▲4.乙酸盐雾试验（24h）：表面涂、镀层按GB/T 10125-2021进行24h乙酸盐雾试验后，其表面性能符合GB/T 6461-2002表1中外观评级10级要求（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 5.水龙头把手原料测试：检测开关旋钮材质，测试后为PP，人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 ▲6.耐污染测试：经67项以上试剂测试表面耐污染性能，测试结果达到5级（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 水槽： 1.水槽选用≥7mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀。 2.配有防溢水结构，溢水管与PP水槽高压一体注塑成型，溢水管上端为进水口，位于水槽主体上边缘30mm处，下端为排水口，避免积存水溢出水槽台面；下水口设在靠近水槽后壁，提高空间利用率，使水槽下方可利用置物空间增加一倍以上。 ▲3.耐液体化学试剂 在室温22度浸泡24h后表面无明显变化，如冰醋酸50%，氢氟酸40%，二硫化碳99%，丁酮99%，次氯酸钠15%，盐酸溶液37%，氯仿，四氯化碳，乙醇95%，甲醛37%等不低于30种化学试剂（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 套 | 4
9 | 水槽水嘴 | 润旺达 | 460*360*320mm | 三联水嘴： 1.主体材质：铜质； 2.陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 3.水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26*1.2mm，臂管直径≥Φ22*1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19*1.0mm，固定底座直径≥55mm。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 ▲4.乙酸盐雾试验（24h）：表面涂、镀层按GB/T 10125-2021进行24h乙酸盐雾试验后，其表面性能符合GB/T 6461-2002表1中外观评级10级要求（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 5.水龙头把手原料测试：检测开关旋钮材质，测试后为PP，人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 ▲6.耐污染测试：经67项以上试剂测试表面耐污染性能，测试结果达到5级（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 水槽： 1.水槽选用≥7mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀。 2.配有防溢水结构，溢水管与PP水槽高压一体注塑成型，溢水管上端为进水口，位于水槽主体上边缘30mm处，下端为排水口，避免积存水溢出水槽台面；下水口设在靠近水槽后壁，提高空间利用率，使水槽下方可利用置物空间增加一倍以上。 ▲3.耐液体化学试剂 在室温22度浸泡24h后表面无明显变化，如冰醋酸50%，氢氟酸40%，二硫化碳99%，丁酮99%，次氯酸钠15%，盐酸溶液37%，氯仿，四氯化碳，乙醇95%，甲醛37%等不低于30种化学试剂（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 套 | 10
10 | 通风柜 | TMOON | 1200*615*2350mm | 1.钢铝通风柜采用组合式结构，上部排风工作面,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统。 1.1上柜部分：上柜主框架：侧板主架采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架,钢构件表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 1.2▲钢板需满足以下技术要求： 1.2.1金属件喷涂涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。可触及区域应无毛刺；应无锐边锐角； 1.2.2金属喷漆塑涂层硬度应符合≥5H 1.2.3金属喷漆（塑）涂层冲击强度测试中，冲击高度600mm应无剥落、裂纹、皱纹。 1.2.4金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀测试中，150h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；150h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 1.2.5附着力应不低于1级。 1.2.6金属电镀层抗盐雾48h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计） 1.2.7金属喷漆（塑）涂层耐盐浴，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，技术要求150h。 ▲以上需依据GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准检测，（提供第三方检测机构出具的同类产品满足上述参数的检测报告复印件作为证明材料，加盖投标人公章） ▲1.2.8金属表面耐腐蚀QB/T 3827-1999乙酸盐雾连续喷雾48小时，涂层本身的耐腐蚀等级：10级；涂层对基体的保护等级：10级；（提供第三方检测机构出具的同类产品满足上述参数的检测报告复印件作为证明材料，加盖投标人公章） ▲1.2.9盐雾试验GB/T 10125-2021铜加速乙酸盐雾连续喷雾48小时，涂层本身的耐腐蚀等级：10级；涂层对基体的保护等级：10级。（提供第三方检测机构出具的同类产品满足上述参数的检测报告复印件作为证明材料，加盖投标人公章） ▲1.2.10钢板成膜需通过喷淋磷化和浸渍磷化，持续时间至少5分钟，实现灰磷成膜，膜层均匀致密，具备隔离、封闭功能，有效阻隔腐蚀介质渗透。灰磷化后涂覆防锈油。增强与涂料或油脂的结合效果，增强附着力。 投标人须提供满足以上生产工艺要求的承诺函，中标后签订合同前，采购人有权对中标候选人生产工艺实施现场检验，若存在不满足生产工艺要求，采购人有权取消中标候选人资格。 1.3窄边斜边前立柱：材质：功能立柱采用国标铝锭经专业模具拉伸成≥97*44*H规格不仅满足视窗平衡系统的承载，其侧板立柱宽度45mm加大内部使用空间。可安装控制面板。▲前立柱依据GB/T 5237.4-2017 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》检测：维氏硬度，韦氏硬度；抗拉强度；断后伸长率；规定非比例延伸强度等5项力学性能检测结果均为合格；铝合金中含镁（MG=0.49%）、硅（Si=0.41%）、铁（Fe≤0.08%）、锰（Mn≤0.01%）等8项金属的含量均符合标准要求；型材膜层压痕硬度≥100，耐磨性＞0.8L/μm，膜层的干附着性、湿附着性、沸水附着性均达到0级，耐盐酸性和耐砂浆性检测结果均合格。 1.4内衬及导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，经数控切割、CNC专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手，两边内侧板配一体成型检修门，方便维修。导流板根据排风气流设计满足通风柜在0.3m/s的工作面风速，实验产生气体全部通过导流排风口排出无外溢。 1.5带冷凝水回收装置的集气罩：通风柜集气罩，不但具有良好集气、降噪等功能，而且导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水可收集排放到下水管道防止滴漏； 1.6视窗：视窗采用5mm钢化玻璃视窗门，带有500mm自动机械锁，装有一个限位装置，防止视窗开启超过视窗上标记的最大操作位置 500mm(安全操作高度），移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时视窗开启位置回到 500mm 以下时，限位装置自动复位。表面丝印安全警示标识，不采用粘贴标签的方式。 1.7视窗配重隐蔽式结构设计，配重块前置，结构紧凑；视窗配重平衡，保证视窗的平稳开、关，视窗上下滑动自如，可停留在任意位置。滑轨为铝合金材质，移门滑块为复合材料，滑动阻力小，移门能够轻松上下移动。通风柜防坠落功能通过实时监测柜门移动状态，当检测到坠落风险时，自动触发机械锁定与缓冲阻尼装置，快速制动并稳定柜门，有效防止意外坠落，保障操作人员及设备安全。 1.8同步带和人字齿同步带轮：通风柜升降采用新型同步带，内侧成人字齿状，人字带采用95度TPU原料生产，带宽为12mm（±0.5mm），带总厚度3.4mm（±0.2mm），正转最小弯曲直径为35mm。可在-20°C~+70°C环境下稳定工作，表层摩擦系数达0.504，极限拉力约217kg。使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动不偏移，从而保证同步带不脱轨、不跳齿、不与通风柜的固定件有摩擦产生噪音。同步带内置9条直径0.6mm的钢丝，极大增加拉力性能，保证安全。同步轮采用PA6材质，耐化学品及耐磨性好。 1.9照明：采用铝材LED三防灯，隐藏于导流板下，易维修，具有泄爆功能。 1.10配备漏保，急停；插座为IP44防护等级确保通风柜体内潮湿环境下的用电安全；插座内接电采用高导电性黄铜接线端子，兼容2.5-4mm²导线可靠对接，内置黄铜紧固螺丝强化连接。集成卡扣式透明防护盖，有效防止振动/拉扯引发的连接松动风险。内部线路采用分区绝缘隔离设计，提升电气安全性。 2.下柜体 2.1下柜柜体：可根据需求配置活动柜或防火安全储存柜，用于存放试剂、药剂等化学品等； 2.2为防止下柜存放的化学试剂挥发到房间污染空气以及对人员造成危害，通风柜下柜带负压排风装置。 2.3活动柜：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，门板内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 3. 台面：采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面需为高温煅烧成型，黑色胚体，无空洞、无杂色、坯体与釉面呈一体结构，釉面颜色靓丽多种颜色可供选择，台面需具备耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨，永不变形、不易染色，便于清洁和免维护等特点，釉面自带雕刻清晰的原厂品牌防伪标识，各性能需要满足以下具体参数要求： ▲3.1表面耐污染性能:参照GB/T17657-2022 4.43标准，污染物接触时间≥48h，测试化学试剂≥20种，化学试剂包含: 乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、磷酸90%、四氯化碳(纯品)、四氢呋喃 99%、异丙醇 99%、甲醇99%、次甲基蓝(亚甲基蓝)饱和溶液、草酸饱和溶液、氢氧化纳饱和溶液、甲醛 40%、英雄红墨水、氢氧化钾饱和溶液、乙酰丙酮 99%、高氯酸钾饱和溶液、硫酸98%、三氯甲烷 99%、硝酸68%、盐酸 38%等，检测结果均为为5级，表面无明显变化（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲3.2破坏强度：参照T/CIQA 10-2020 GB/T3810.4-2016标准，检测结果≥12653N（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲3.3抗热震性：参照T/CIQA-10-2020 GB/T 3810.9-2016标准，检测结果为无裂纹及剥落（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲3.4抗釉裂性要求：参照T/CIQA 10-2020 GB/T3810.11-2016标准，检测结果为无釉裂（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲3.5断裂模数性能:参照GB/T 3810.4-2016 T/CIQA 10-2020标准，检测结果平均值≥44N/㎟，单个值≥39～49N/mm²（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲3.6重金属溶出量要求：参照GB/T 4100-2015 GB/T 3810.15-2016标准，检测结果铅溶出量≦0.0038mg/d㎡,镉溶出量未检出（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲3.7抗冲击性(恢复系数)要求：参照T/CIQA 10-2020 GB/T3810.5-2016标准，检测结果≥0.83（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）： ▲4.通风柜需依据GB/T24820-2024、GB/T3325-2024及GB/T7911-2024标准检测，符合以下技术要求（提供第三方检测机构出具的同类产品满足以下参数的检测报告复印件作为证明材料，加盖投标人公章） 4.1主要尺寸及外形尺寸偏差中试验中：宽、深、高及嵌入式、内置式设备台面开槽(口)尺寸偏差均应≤2mm 4.2外观要求：台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质；带水盆的台面应做泛水处理，避免台面液体滴落；金属件管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹或波纹、喷涂层、电镀层、塑料件外观均符合标准检测内要求，检测判定：合格。 4.3安全性能（通用结构安全）试验： （1）基本结构安全试验中以下均要求检测判定合格：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；在高于闭合点50mm的任意位置，垂直活动的部件不应自行移动；除椅类产品外，其他安装脚轮的产品在正常使用中应至少有2个脚轮能被锁定或至少有2个非脚轮支撑脚；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。 （2）剪切和挤压点试验中以下均要求检测判定合格：放置、调节、折叠时的剪切和挤压点；使用过程中的剪切和挤压点；孔及间隙试验中产品可触及区域内刚性部件上，深度超过10mm 的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N不应通过，或用直径12mm的半球形手指探棒不施力能通过。当产品可触及区域内刚性部件上，深度超过10mm 的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N能通过，且用直径12mm 的半球形手指探棒不施力不能通过时，管口应封闭。 4.4安全性能（操作台、储物柜安全性）试验应符合以下技术要求，检测判定合格： （1）需要保留液体的操作台面边上应配有挡水板。挡水板与台面拼接应牢固、接缝应紧密，挡水板与挡水板对接应无错位，将水注入台面与挡水板形成的槽内，24 h后应无渗水。 （2）抽屉和柜门前端面上部的操作台应做斜边或相应的泛水处理，避免台面液体的滴落残留或滴入柜体内。 （3）操作台面接缝应平整，紧密，不应开缝。将水滴在接缝处，24 h后查看，应无渗水。 安全性能（甲醛释放量）试验结果要求≤0.02mg/m3，检测判定：合格 安全性能（挥发性有机化合物）检测要求苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC试验结果要求≤0.15mg/m3，检测判定：合格。 4.5安全性能（可迁移有害元素）检测要求铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷均未检出，检测判定：合格。钡Ba要求≤35mg/kg，检测判定：合格。 4.6理化性能试验（金属喷漆（塑）涂层）硬度要求：≥6H，检测判定：合格；冲击要求：冲击高度600mm，应无剥落、裂纹、皱纹，检测判定：合格；耐腐蚀要求：150h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，检测判定：合格；150h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力要求0级，检测判定：合格。 理化性能（金属电镀层）抗盐雾试验要求48h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测判定：合格。 4.7力学性能（实验台力学性能）：水平静载荷试验要求力900N，10次(最大平衡载荷100kg)，检测判定：合格；主台面垂直静载荷试验要求：力2000N，10次，检测判定：合格；台面挠度试验要求：载荷2.5kg/dm²，金属、玻璃、石材，1h，其他，7d，检测判定2.5kg/dm²：合格；跌落试验要求：高度200mm，10次，检测判定：合格；水平耐久性试验要求：力300N，最大平衡载荷100kg，15000次力300N，最大平衡载荷100kg，检测判定：合格；垂直耐久性试验要求：力600N，15000次，检测判定：合格。 4.8力学性能（储物柜力学性能） 装有脚轮的实验台底柜的锁定装置；搁板试验；顶板和底板试验；结构强度试验；开门试验；垂直卷门试验；开门、翻门、卷门的门锁和插销强度试验；锁具、插销耐久性试验均需检测判定：合格 4.9耐沸水检测中装饰面质量、侧面质量、质量增加率、厚度增加率均检测判定：合格。 | 台 | 4
11 | PP试剂柜 | TMOON | 900*450*1800mm | PP材料，高档双门双锁 1、材质：主体采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 2、上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构。 3、合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 4、拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 5、柜内上部2块活动层板，下部1块活动层板并设有挡边防止物品滑落。 6、▲PP聚丙烯板材原料需符合以下技术要求：弯曲模量≥1560MPa；拉伸模量≥1580MPa；拉伸强度≥27.8MPa；水平燃烧性能达到HB级；悬臂梁缺口冲击强度≥7.9KJ/㎡ C（完全破坏）；0.1mol/L氢氧化钠溶液在23℃±2℃条件下浸泡168h，样品未开裂（在投标文件提供具有检测资质机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件）。 | 个 | 1
12 | PP试剂柜 | TMOON | 900*600*1800mm | PP材料，高档双门双锁 1、材质：主体采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 2、上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构。 3、合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 4、拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 5、柜内上部2块活动层板，下部1块活动层板并设有挡边防止物品滑落。 6、▲PP聚丙烯板材原料需符合以下技术要求：弯曲模量≥1560MPa；拉伸模量≥1580MPa；拉伸强度≥27.8MPa；水平燃烧性能达到HB级；悬臂梁缺口冲击强度≥7.9KJ/㎡ C（完全破坏）；0.1mol/L氢氧化钠溶液在23℃±2℃条件下浸泡168h，样品未开裂（在投标文件提供具有检测资质机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件）。 | 个 | 2
13 | PP试剂柜 | TMOON | 1030*450*1800mm | PP材料，高档双门双锁 1、材质：主体采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 2、上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构。 3、合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 4、拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。。 5、 层板：采用8mmPP（聚丙烯）板材。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。共两个层板。上柜带阶梯式层板 6、▲PP聚丙烯板材原料需符合以下技术要求：弯曲模量≥1560MPa；拉伸模量≥1580MPa；拉伸强度≥27.8MPa；水平燃烧性能达到HB级；悬臂梁缺口冲击强度≥7.9KJ/㎡ C（完全破坏）；0.1mol/L氢氧化钠溶液在23℃±2℃条件下浸泡168h，样品未开裂（在投标文件提供具有检测资质机构出具的符合以上要求的相关检测报告复印件）。 | 个 | 1
14 | 储物柜 | TMOON | 1230*360*1800mm | 全钢结构，采用1.2mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 | 个 | 2
15 | 储物柜 | TMOON | 940*615*1800mm | 全钢结构，采用1.2mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 | 个 | 2
16 | 储物柜 | TMOON | 1500*615*1800mm | 全钢结构，采用1.2mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 | 个 | 4
17 | 储物柜 | TMOON | 1500*360*1800mm | 全钢结构，采用1.2mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 | 个 | 2
18 | 储物柜上方封板 | / | 9060*约1900*15mm |  | 组 | 2
19 | 书包柜 | TMOON | 1650*450*2000mm | 全钢结构，采用1.2mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 | 个 | 1
20 | 水泥台 | TMOON | 1080*780*850mm | 大理石台面，下柜体表面贴瓷砖 | 张 | 1
21 | 水泥台 | TMOON | 1080*780*850mm | 大理石台面，下柜体表面贴瓷砖，带砌水槽和水龙头 | 张 | 1
22 | 拆除原有边台 | / | L*700*850mm | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | m | 3.9
23 | 拆除原有边台 | / | L*750*850mm | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | m | 18.4
24 | 拆除原有中央台 | / | L*1500*850mm | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | m | 47
25 | 拆除原有水泥台 | / | L*700*850mm | 含地面、墙面修复 | m | 25.8
26 | 拆除原有通风柜 | / | 1500*850*2350mm | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 台 | 2
27 | 拆除原有试剂柜 | / | 900*600*1800mm | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。900*600*1800mm2个，900*450*1800mm1个，1030*450*1800mm1个 | 个 | 4
28 | 拆除原有水槽水嘴 | / | 560*460*320mm | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 套 | 2
29 | 拆除原有陶瓷水池 | / | / | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 个 | 1
30 | 垃圾清运 | / | / | 1、搬运装车； 2、运至指定垃圾处理点，运距10KM。 | 项 | 1
二、实验室水电部分
1 | 岛式插座 | TMOON | 定制 | 1、安装方式：台面安装。 2、底盒：钢制一体成型梯形底盒，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，不占用台面操作空间。 3、插座：五孔万用插座，符合新国家标准。10A，220V | 个 | 117
2 | 三孔16A空调插座 | 德力西 | 16A | 1、安装高度：离地2200mm安装 | 个 | 4
3 | 2.5mm²照明线路 | 阳工 | ZC-BVR-2.5mm² | 1、ZC-BVR-2.5mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 750
4 | 3*4mm²插座线路 | 阳工 | ZC-BVR-3X4mm² | 1、ZC-BVR-3X4mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 161
5 | 3*4mm²空调线路 | 阳工 | ZC-BVR-5X4mm² | 1、阳工ZR-BVR-3X4mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 186
6 | 5*4mm²空调线路 | 阳工 | ZC-BVR-5X4mm² | 1、ZC-BVR-5X4mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 132
7 | 600*600铝扣板平板灯 | 西电 | 600*600mm | 1、功率：48W，220V/50HZ 2、光通量4800lm，IP20防护 | 套 | 45
8 | 三联单控开关 | 德力西 | 三联单控 | 1、安装高度：离地1300mm安装 | 个 | 5
9 | 四联单控开关 | 德力西 | 四联单控 | 1、安装高度：离地1300mm安装 | 个 | 2
10 | 波纹电线管 | 雄塑 | DN20 | B1级、管外径20 | m | 128
11 | 阻燃PVC明装线槽 | 雄塑 | 25*25mm | 1、25*25，含配件 2、含运输、安装、人工。 | m | 466
12 | 给排水改造 | / | / | 13个边台水槽接原有给排水管，含人工材料 | 项 | 1
三、实验室环境控制部分
1 | 壁挂式空调2P | 美的 | 2P | 2P，二级能效 | 台 | 4
2 | 分体式天井机3P | 美的 | 3P | 3P，二级能效 | 台 | 5
3 | 分体式天井机5P | 美的 | 5P | 5P，二级能效 | 台 | 6
4 | 铜管(含保温) | 七星 | φ6.35φ/15.88 | 2-3P（φ6.35φ/15.88） | m | 63
5 | 铜管(含保温) | 七星 | φ9.53φ/15.88 | 5P（φ9.53φ/15.88） | m | 42
6 | PVC排水管（含保温） | 雄塑 | DN25 | DN25 | 米 | 105
7 | 管道安装辅材 | 美的 | / | 安装配件 | 套 | 15
8 | 2P-3P外机基架 | 美的 | / | 角钢支架 | 付 | 9
9 | 5P外机基架 | 美的 | / | 角钢支架 | 付 | 6
10 | 孔洞处理 | 美的 | / | 开孔 | 个 | 15
四、实验室材料部分
1 | 拆除原有灯具 | / | / | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 间 | 7
2 | 铝扣板吊顶 | 顶之家 | 600*600mm*0.8mm | 1、0.8mm厚600*600mm铝合金方形板吊顶 2、配套金属龙骨 3、含材料、安装、运输、五金配件。 | m2 | 338.9
3 | 风管 | 中兴 | φ250 | PVC材质，φ250 | 米 | 10
4 | 风管 | 中兴 | φ315 | PVC材质，φ315 | 米 | 6
5 | 风管固定件 | 中兴 | / | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边 | 套 | 8
6 | 风管配件 | 中兴 | ￠250 | ￠250，PVC材质，含弯头，三通，变径 | 个 | 4
7 | 风管配件 | 中兴 | ￠315 | ￠315，PVC材质，含弯头，三通，变径 | 个 | 6
8 | 电动风阀 | 熙诚 | ￠250mm | 1、规格：￠250mm 2、 功率：AC220V，三线制 | 个 | 4
9 | 风阀接线 | 阳工 | / | 风阀接线至变频控制箱，及电源线 | 套 | 4
10 | 变频系统程序编程 | SCSLAB | 定制 | 原有变频控制系统增加排风点，修改程序 | 套 | 2
合计：